主要技术参数要求：

一、PET-CT设备及高级选配件，数量：1套。

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 基本结构 |  |
| 1 | PET |  |
| *1.1 | 环数（环） | ≥84 |
| 1.2 | 探测器 |  |
| 1.2.1 | 晶体模块 |  |
| 1.2.1.1 | 材料 | LYSO |
| 1.2.1.2 | 数量（块） | ≥64680 |
| 1.2.1.3 | 长×宽（mm） | ≤2.76×2.76 |
| 1.2.2 | 光电转换模块 |  |
| *1.2.2.1 | 类型 | 数字化SiPM |
| 1.2.2.2 | 数量 | ≥6160 |
| 1.3 | 衰减校正 |  |
| 1.3.1 | 衰减校正方式 | CT衰减校正 |
| *1.4 | TOF技术（含软、硬件） | 提供 |
| 2 | CT |  |
| 2.1 | 探测器 |  |
| 2.1.1 | 材料 | 固态稀土陶瓷 |
| 2.1.2 | CT探测器排数和扫描层数（不含重建层数） | ≥40层（不含重建层数） |
| 2.2 | 球管 |  |
| 2.2.1 | 阳极散热率（KHU/min） | ≥815 |
| 2.2.2 | 球管阳极实际热容量 （不含等效概念） | ≥5.3MHU |
| 2.2.3 | 球管阳极冷却方式 | 油冷 |
| 2.2.4 | 小焦点尺寸（mm） | ≤0.5×1.0 |
| 2.2.5 | 大焦点尺寸（mm） | ≤1.0×1.0 |
| 2.2.6 | 球管最低保用次数（万秒） | ≥20 |
| 3 | 机架 |  |
| 3.1 | 内置激光定位系统 | 提供， |
| 3.2 | 交互式应答系统 | 提供， |
| 3.3 | 机架孔径（cm） | ≥70 |
| 3.4 | 机架结构 | 一个机架 |
| 3.4.1 | 开放门控接口 | 提供 |
| 3.5 | PET机架冷却方式 | 风冷 |
| 4 | 扫描床 |  |
| 4.1 | 衰减率（%） | ≤7 |
| 4.2 | 最大水平移动范围（cm） | ≥216 |
| 4.3 | 最大轴向扫描范围（cm） | ≥200 |
| 4.4 | 垂直移动范围（cm） （最低-最高） | ≥39.5 |
| 4.5 | 承重量（kg） | ≥250 |
| 4.6 | 移动定位精度误差（mm） | ≤±0.1 |
| 4.7 | 安全保护装置 |  |
| 5 | 计算机系统 |  |
| 5.1 | 采集和处理工作站（各一套） | 提供 |
| *5.1.1 | 采集工作站 | 1套 |
| *5.1.2 | 处理工作站 | 1套 |
| 5.2 | 采集工作站硬件配置 |  |
| 5.2.1 | 主频 | ≥四核3.6GHz |
| 5.2.2 | 内存（GB） | ≥24 |
| 5.2.3 | 硬盘容量（TB） | ≥1 |
| 5.2.4 | 数据外存方式 | DVD和DVD-RW |
| 5.2.5 | 彩色液晶显示器（LCD） | ≥24" |
| 5.3 | 处理工作站硬件配置 |  |
| 5.3.1 | 主频 | ≥四核3.6GHz |
| 5.3.2 | 内存（GB） | ≥24 |
| 5.3.3 | 硬盘容量（TB） | ≥1 |
| 5.3.4 | 数据外存方式 | DVD和DVD-RW |
| 5.3.5 | 彩色液晶显示器（LCD） | ≥24" |
| 5.4 | 网络要求 |  |
| 5.4.1 | DICOM 3.0 | 提供，支持接收、传输、打印和worklist功能，提供DICOM3.0协议文件 |
| 5.4.2 | DICOM RT | 提供，用于放疗数据传输 |
| 二、 | 性能指标（NEMA-2007） |  |
| 1 | PET |  |
| 1.1 | 扫描参数 |  |
| 1.1.1 | 轴向有效扫描视野（cm） | ≥24 |
| 1.1.2 | 重建矩阵 | ≥512×512 |
| 1.1.3 | 横向扫描视野（cm） | ≥70 |
| 1.1.4 | 符合时间窗（ns） | ≤4 |
| 1.1.5 | 每床位重建层数（层） | ≥167 |
| 1.1.6 | 最薄采集层厚（mm） | ≤1.425 |
| 1.1.7 | 一次全身最大扫描范围（cm） | ≥200 |
| 1.2 | 性能参数 |  |
| 1.2.1 | 系统空间分辨率（FWHM mm） |  |
| 1.2.1.1 | 横向 |  |
| *1.2.1.1.1 | 距中心1cm | ≤2.9 |
| 1.2.1.1.2 | 距中心10cm | ≤3.2 |
| 1.2.1.2 | 轴向 |  |
| *1.2.1.2.1 | 距中心1cm | ≤2.9 |
| 1.2.1.2.2 | 距中心10cm | ≤3.2 |
| 1.3 | 灵敏度（cps/kBq）（3D采集，NEMA-2012标准） | ≥11 |
| 1.4 | 散射分数（%）（3D采集模式） | ≤39% |
| 1.5 | 系统能量分辨率（%）（3D采集模式） | ≤12% |
| *1.6 | 具备TOF方式图像重建条件下的时间分辨率（ps） | ≤395 |
| 1.7 | 系统峰值噪声等效计数率 | ≥110 |
| 1.8 | 系统达到峰值NECR时的活度（kBq/ml） | ≤12% |
| 1.9 | 3D采集能窗范围（上限与下限kv） | LLD,430keV |
| 2 | CT |  |
| 2.1 | 扫描参数 |  |
| 2.1.1 | 最大扫描速度（s/360°） | ≤0.5 |
| 2.1.2 | 最薄扫描层厚（mm） | ≤0.55 |
| 2.1.3 | 螺旋连续扫描能力（s） | ≥100 |
| 2.2 | 性能参数 |  |
| 2.2.1 | 空间分辨率（LP/cm） | ≥20 |
| 2.2.2 | 密度分辨率 | ≤2mm@0.3% |
| 3 | PET-CT |  |
| *3.1 | 融合精度（在256×256采集矩阵的条件下） | ≤0.1mm |
| 三、 | 应用软件 |  |
| 1 | PET应用软件 |  |
| 1.1 | 图像采集软件（包含静态,，动态，门控，3D，脑等） | 提供 |
| 1.2 | 图像处理（重建）软件 | 提供 |
| 1.3 | 图像显示软件 | 提供 |
| 1.4 | 定量分析软件（SUV，VOI） | 提供 |
| 1.5 | 校正软件 | 提供 |
| 1.6 | 质量控制软件 | 提供 |
| 1.7 | NEMA测试软件 | 提供 |
| 1.8 | 3D迭代重建软件 | 提供 |
| 1.9 | 肿瘤疗效评估软件 | 提供 |
| 1.1 | 其他软件 | 提供 |
| 2 | CT应用软件 |  |
| 2.1 | 图像采集软件 | 提供 |
| 2.2 | 图像处理（重建）软件 | 提供 |
| 2.3 | 图像显示软件 | 提供 |
| 2.4 | 图像分析软件 | 提供 |
| 2.5 | 校正软件 | 提供 |
| 2.6 | 质量控制软件 | 提供 |
| 2.7 | 辐射剂量计算软件 | 提供 |
| 2.8 | 低剂量软件 | 提供 |
| 2.10 | 自动剂量调节软件 | 提供 |
| 2.11 | 其他软件 | 提供 |
| 3 | PET-CT应用软件 |  |
| 3.1 | 同机图像融合软件 | 提供 |
| 3.2 | 异机图像融合软件 | 提供 |
| 3.3 | 图像处理软件 | 提供 |
| 3.4 | 图像显示软件 | 提供 |
| 3.5 | 图像分析软件 | 提供 |
| 3.6 | 校正软件 | 提供 |
| 3.7 | 质量控制软件 | 提供 |
| 3.8 | 图像传输软件 | 提供 |
| 3.9 | 其他软件 | 提供 |

*免费开放端口，与我院信息系统实现无缝对接

以上参数仅供参考

注：*1.上述表格中的内容为一台套PET/CT设备的要求，在不增加任何其他选件的情况下，投标人应保证设备的正常运行。

2.投标参数需满足上述表格中“*”条件方可进行投标。

3. 注：厂家需承诺本款PET/CT的软件的终生免费升级，本款PET/CT的硬件（不包含结构件）在三年能免费升级。（软件与硬件的升级免费升级到最新版本）

4.所有第三方配套设备及防护设备需满足科室使用，如有PET-CT需要的第三方配套设备及防护设施未列入，需由经销商免费及时配备。

二、第三方配套设备(需满足使用医院的各种需求)

1、高压注射器：无筒，国标(MR机房可用)

2、放疗定位灯：国标

3、彩色激光打印机：彩色激光， A4幅面，可装订成册，图像分辨率1200*1200dpi

4、工作站不间断电源（UPS） ：电容量 3KVA，可保证计算机系统供电时间≥20min。配备主机再生电源。

5、专用PET中文报告系统：能够与医院PACS系统、HIS系统对接，国标配6个终端及6M双屏一体彩色显示器

6、PET NEMA 质控模型：国标

7、通风橱2个

8、84寸并轨影像会诊中心1台

9、光盘自动刻录系统1套(带有光盘盘面印刷功能)

三、防护配套设施，数量：1套。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护涂料3cm | m2 | 361 |
| 2 | 防护涂料6cm | m2 | 116 |
| 3 | 天棚铅板防护（含重叠10%），氧化处理，注射室 候诊1 候诊2 | m2 | 57.6 |
| 4 | 天棚铅板防护（含重叠10%），氧化处理，病人走廊 | m2 | 58.5 |
| 5 | 天棚铅板防护（含重叠10%），氧化处理，PET机房 | m2 | 34.2 |
| 6 | 天棚铅板防护（含重叠10%），氧化处理，检查后候诊 污物间 | m2 | 19.2 |
| 7 | 天棚铅板防护（含重叠10%），氧化处理，清理间 | m2 | 6 |
| 8 | 卫生间至哀便池铅板 | m2 | 17 |
| 9 | 病人入口双开防护门1300mm*2100mm | m2 | 1 |
| 10 | 病人出口双开防护门1500mm*2200mm | m2 | 1 |
| 11 | 单开防护门900mm*2100mm | m2 | 10 |
| 12 | 电动防护门1500mm*2200mm | m2 | 1 |
| 13 | 铅玻璃观察窗1500*900*22*2片 | m2 | 1 |

四、辐射防护设备

1、PET中心分装热室：按国家标准

2、自动分装系统：按国家标准

3、手工分装防护装置：按国家标准

4、活度计：按国家标准

5、环境辐射监控系统：按国家标准

6、表面污染仪：按国家标准

7、便携式个人剂量报警仪：按国家标准

8、床旁注射防护车：按国家标准

9、铅废物防护桶：按国家标准

10、转运用注射钨罐：按国家标准

11、钨合金注射器防护套：按国家标准

12、PET-GO(转运用免拆装注射屏蔽）：按国家标准

13、铅眼镜、柔软型铅背心(及膝)、铅帽和铅围脖：按国家标准

14、穿墙式注射台：按国家标准

15、铅衣0.725mmpb：按国家标准

16、铅制保险柜：按国家标准

注：所有第三方配件及防护设备需满足科室使用功能，如有不足，需及时补齐。

五、开办费（全部预评、控评、环评各1项）